固定污染源烟气自动监测设备比对

检测报告

北冠辰检字［2019］BD第026号

企业名称：侯马市汇丰建材有限责任公司

运营单位: 山西毅诚科信科技有限公司

编制日期：2019年05月15日

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

声   明

- 本检测报告涂改无效、无本公司检测专用章及CMA章无效；

- 本检测报告未经本公司同意不得以任何方式部分复印，如复印本检测报告未重新加盖本公司检测专用章无效；

- 对本检测报告若有异议，应于收到报告十日内向本公司提出，逾期不予处理；

- 本检测报告出具的数据，仅对此次检测期间的生产工况负责；

- 本检测报告未经我公司同意，不得用于广告宣传；

- 本检测报告无骑缝章无效；

- 解释权归本公司所有。

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

电话：0357—4228822

邮编：043000

地址：侯马市文明路步行南街5幢3层

- 一、前言

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司于2019年05月09日对侯马市汇丰建材有限责任公司安装的烟气CEMS进行了比对检测。该企业基本信息及废气污染源连续（在线）监测系统基本信息见下表。

| - 企 业 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 企业名称 | - 侯马市汇丰建材有限责任公司 |  | - 地 址 |  | - 侯马市张村办事处 |
| - 行业类型 | - 建材 |  | - 污染源类型 |  | - 非国控 |
| - 检测项目 | - 颗粒物 |  |  |  |  |
| - 安装烟气CEMS基本情况 |  |  |  |  |  |
| - 安装位置 | - 设备名称 | - 设 备 型 号 |  | - CEMS生产厂家 |  |
| - 窑头 | - 烟气连续在线监测系统 | - TH-890型 |  | - 武汉宇虹环保产业发展有限公司 |  |

- 二、依据

（1）《污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）》中国环境监测总站

（2）HJ/T 75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》

- 三、标准

| - 检测项目 |  | - 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| - 颗粒物 | - 准确度 | - 当参比方法测定烟气中颗粒物排放浓度： - ＞200mg/m3时，相对误差不超过±15%； - ＞100mg/m3～≤200mg/m3时，相对误差不超过±20%； - ＞50mg/m3～≤100mg/m3时，相对误差不超过±25%； - ＞20mg/m3～≤50mg/m3时，相对误差不超过±30%； - ＞10mg/m3～≤20mg/m3时，绝对误差不超过±6mg/m3； - ≤10mg/m3时，绝对误差不超过±5mg/m3； |

- 四、工况

检测期间生产情况一览表

| 检测时间 | 设备 | 设计能力 | 实际生产能力 | 负荷% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.05.09 | 窑头 | 2500 t/d | 2175 t/d | 87 |

- 五、检测质量保证

为确保本次检测数据准确、可靠，依据HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》和HJ/T 75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》的有关规定，山西北冠辰环境检验技术有限责任公司对检测全程序进行质量控制：

（1）检测人员全部持证上岗，见表5-1；

（2）检测所用仪器经计量部门检定合格且在有效期内，见表5-2；

（3）检测质量控制数据，见表5-3。

（4）根据上报质控数据对检测数据进行了“三校、三审”。

表5-1  检测人员上岗证一览表

| 姓名 | 辛婷婷 | 张钟文 | 崔 灝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | BGCJY2017104 | BGCJY2017002 | BGCJY2017007 |

表5-2  仪器检定一览表

| 仪器名称 | 编号 | 型 号 | 检测因子 | 最新检定时间 | 有效期 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | BGC-YQ2015-098 | ZR-3260型 | 颗粒物 | 2018.05.21 | 1年 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 |
| 电子天平 | BGC-YQ2015-091 | AUW120D |  | 2018.07.06 | 1年 | 山西省计量科学研究院 |

表5-3 检测仪器校准一览表

| 仪器名称型号 | 仪器编号 | 标准流量计流量（L/min） |  |  | 对应实际流量（L/min） |  |  | 校准误差（%） |  |  | 允许误差（%） | 校准结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | BGC-YQ2015-098 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.5 | 29.3 | 39.5 | 2.5 | -2.3 | -1.2 | ±5.0 | 合格 |

- 六、结果

固定污染源烟气CEMS比对检测结果表

| 测试点位：窑头 测试日期：2019.05.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 CEMS比对确认与评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  | 型号 |  | 原理 |  |  | 制造单位 |  |  |  |
| 烟尘仪 |  | TH-890型 |  | 激光后向散射法 |  |  | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 |  |  |  |
| 项目 | 时间 | CEMS数据 |  | 参比方法 |  | 单位 | 绝对误差 (mg/m3 ) |  | 限值 (mg/m3 ) | 结果 评定 |
|  |  | 在线值 | 均值 | 实测值 | 均值 |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 08:10 | 2.2 | 1.9 | 6.9 | 6.5 | mg/m3 | -4.6 |  | ±5 | 合格 |
|  | 09:30 | 1.8 |  | 6.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10:20 | 1.7 |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  |
| 参比 方法 | 所用仪器名称 |  |  | 型号、编号 |  | 原理 |  | 方法依据 |  |  |
|  | 自动烟尘烟气综合测试仪 |  |  | ZR-3260型、BGC-YQ2015-098 |  | 重量法 |  | HJ 836-2017 |  |  |
| 结论 | 该企业窑头安装烟气在线监测系统1套，颗粒物参比值与在线值比对结果均符合HJ/T 75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》指标要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：陈贤                审核：               审定：             日期：